Ablaufbeschreibung

Wichtig:

Die Verpackung erfolgt durch sach-/fachkundige Mitarbeitende. Herstellerangaben, die Vorgaben der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) sowie die gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ werden beachtet.

Maschinelle Aufbereitung

semikritischer und kritischer Medizinprodukte

nach Gebrauch

UNREINE SEITE (der Aufbereitungseinheit)

| nein ja Vorbereitung erforderlich? | Vorbereitung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wie: vorreinigen (grobe Verschmutzungen entfernen), zerlegen, Hohlräume durchspülen | Womit: - Schutzausrüstung: Geeignete Handschuhe, flüssigkeitsdichter, langärmeliger Schutzkittel, Mund-Nasen-Schutz, Augen-/Gesichtsschutz - trockenes bzw. getränktes Tuch, ggf. Spritze zum Durchspülen - geeignetes Mittel im Hinblick auf nachfolgende Aufbereitung: Wasser, Reinigungslösung, bzw. Reinigungs- und Desinfektionslösung |

| Ultraschallreinigung der hierfür zugelassenen Instrumente |  |
| --- | --- |
| Wie: - Medizinprodukte geöffnet bzw. zerlegt in die Ultraschall-Reinigungslösung einlegen - Korb nicht überladen (Ultraschall-„Schatten“/ Toträume vermeiden) - alle Hohlräume luftblasenfrei mit Lösung füllen - Ultraschallgerät mit Deckel verschließen - keinesfalls während der Beschallung ins Ultraschallbad fassen! - Beschallungszeit (ca. 3 - 5 Min. je nach Hersteller) - Medizinprodukte aus dem Bad entnehmen, gründlich mit Trinkwasser spülen und trocknen | Womit: - Ultraschall-Reinigungsmittel: (verwendetes Produkt hier eintragen) - Konzentration: - Einwirkzeit: - flusenfreie Einwegtücher zum Trocknen - ggf. frische Spritzen |

UNREINE SEITE

| Beladung des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts (RDG) |  |
| --- | --- |
| Wie: - vor Beladung Betriebsbereitschaft überprüfen (z. B. Funktion der Dreharme, Kontrolle des Ablaufsiebs, Kontrolle der Chemie) - bei Beladung ggf. geeignete Adapter, Spülanschlüsse und Vorrichtungen anschließen bzw. aufstecken, Gelenke öffnen, zerlegbare Medizinprodukte auseinandernehmen, Kleinteile in Zubehörkorb geben und nicht benutzte Spülanschlüsse verschließen - bei Beladung des RDG Spülschatten vermeiden - entsprechendes Programm wählen Ggf. Arbeitsflächen und Materialien reinigen und desinfizieren, Schutzausrüstung ablegen und entsorgen, Hände desinfizieren | Womit: - Reinigungsmittel: (verwendetes Produkt hier eintragen) - Schutzausrüstung: Geeignete Handschuhe, flüssigkeitsdichter Schutzkittel |

| Entladung RDG |  |
| --- | --- |
| Wie: - nach Programmende aufgezeichnete Parameter mit Soll-Werten abgleichen - Materialien aus dem RDG mit frisch desinfizierten Händen entnehmen, wenn Prozessparameter innerhalb der vorgegeben Grenzen - Medizinprodukte zur Abkühlung auf eine vorher desinfizierte Arbeitsfläche oder auf flusenfreies sauberes Tuch ablegen und ggf. nachtrocknen | Womit: - Händedesinfektionsmittel: (verwendetes Produkt hier eintragen) |

REINE SEITE

| Sichtkontrolle, Pflege und Funktionsprüfung |  |
| --- | --- |
| Wie: Bei geeigneter Beleuchtung auf Sauberkeit, Unversehrtheit, Abnutzungserscheinungen und Funktion überprüfen und, falls erforderlich, pflegen. Bei nicht sauberen Instrumenten beginnt der Aufbereitungs-prozess erneut. Reparaturbedürftige Instrumente werden ausgesondert und zur Reparatur versendet. | Womit: - entsprechend Herstellerangaben - Hilfsmittel wie z. B. Lupen oder Leuchten - Instrumentenpflegemittel |

(Fortsetzung nächste Seite)

Semikritische Medizinprodukte (optional)

Kritische Medizinprodukte (A): grundsätzlich Sterilisation inkl. Verpackung

ja

Verpackung erforderlich?

(bei Sterilisation immer)

erforderlich?

nein

REINE SEITE (der Aufbereitungseinheit)

| Verpackung |  |
| --- | --- |
| Wie: - geeignete Verpackung sachgerecht mit sauberen, gepflegten, trockenen und funktionstüchtigen Medizinprodukten befüllen, kennzeichnen und der Dampfsterilisation zuführen - Freigabe zur Anwendung dokumentieren! | Womit: - geeignete (Sterilgut-)Verpackung |

| Kennzeichnung |  |
| --- | --- |
| Wie: - zu sterilisierende Medizinprodukte: Chargenkennzeichnung und Sterilisationsdatum, Prozessindikator, Verfallsdatum/ Sterilgutlagerzeit, ggf. Anzahl der durchgeführten Aufbereitungen bei begrenzten Aufbereitungszyklen, verpackende Person, Inhalt, falls nicht erkennbar - nicht sterilisierte Medizinprodukten: Kennzeichnung als „unsteril“ | Womit: - Etiketten - Stift |

ja

Sterilisation erforderlich?

Dokumentierte Freigabe

Sterilisation

nein

| Lagerung |  |
| --- | --- |
| Wie: Unverpackte sowie (un)steril verpackte Medizinprodukte trocken, staub- und kontaminationsgeschützt lagern. | Womit: - verschlossene Schränke und Schubladen/ geeignete Lagerbehälter |

Nachbereitung

- Dokumentation, Kennzeichnung

- Desinfektionsmaßnahmen von Flächen und Geräten

- sachgerechte Entsorgung von Abfällen

- Aufbereitung der benutzten Schutzausrüstung und Arbeitsmaterialien

## Mitgeltende Dokumente:

Risikoeinstufung (unkritisch:…; semikritisch:…; kritisch:…)

Maßnahmen zur Händehygiene

Reinigungs- und Desinfektionsplan

Ablaufbeschreibung Herstellung einer Reinigungs- oder Desinfektionsmittellösung

Produktinformation/ Herstellerangaben der eingesetzten Instrumente, Geräte und

Aufbereitungsmaterialien

Ablaufbeschreibung Verpackung

________________

In Anlehnung an die „Mustervorlage Hygieneplan für die Arztpraxis“ des Kompetenzzentrums Hygiene und Medizinprodukte, Stand 2017