Führen Sie für jedes aufzubereitende Medizinprodukt eine Risikobewertung sowie Einstufung in eine Risikogruppe durch und dokumentieren Sie dies. Je nach Verwendung des jeweiligen Medizinproduktes sind unterschiedliche Einstufungen möglich. Im Zweifel wählen Sie die nächsthöhere Risikogruppe. **Keine Aufbereitung von Einmalmaterialien!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| unkritisch: | auf intakter Haut |  |  |
| **semikritisch:** | auf Schleimhaut/ krankhaft veränderter Haut | **A:** | ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung |
| **kritisch:** | bestimmungsgemäße Haut- bzw. Schleimhautdurchdringung (Kontakt mit Blut bzw. Anwendung an inneren Geweben/ Organen, einschließlich Wunden) oder zur Anwendung von Blut, Blutprodukten, sterilen Arzneimitteln bzw. Medizinprodukten | **B:**  **C:** | mit erhöhten Anforderung an die Aufbereitung z.B. durch Hohlräume oder schwer zugängliche Teile  mit besonders hohen Anforderungen an die Aufbereitung (= keine Dampfsterilisation möglich) |

**1**

**3**

**4**

**5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medizinprodukt | Einstufung | Vorbereitung  **2** | Reinigung, Desinfektion, Kon-trolle, Pflege, Funktionsprüfung,  ggf. Besonderheiten | Verpackung | Sterilisation | Lagerung[[1]](#footnote-1)  **6** |
| *EKG-Elektroden* | *unkritisch* | *bei Bedarf* | *ja* | *keine* | *nein* | *Schublade EKG-Schrank* |
| *Ohrtrichter* | *semikritisch A* | *bei Bedarf* | *viruzide Desinfektion* | *keine* | *nein* | *Schublade Sprechzimmer 1+2* |
| *Ohrspülspritze* | *semikritisch B* | *Vorreinigung unmittelbar nach Benutzung* | *viruzide Desinfektion* | *keine* | *nein* | *Schublade Funktionsraum* |
| *Scharfer Löffel* | *kritisch A* | *bei Bedarf* | *ja* | *Klarsichtfolie/ Papier- Verpackung* | *ja* | *Instrumentenschublade, Eingriffsraum* |
| *Arthroskopie Spülkanüle* | *kritisch B* | *Vorreinigung unmittelbar nach Benutzung, Demontage* | *vor Sterilisation ölen, Hähne und Ventilkolben fetten* | *Sterilisiercontainer „Arthroskopie“* | *ja* | *Schrank, Eingriffsraum* |
| *…* |  |  |  |  |  |  |

1. Lagerdauer u. a. abhängig von den Lagerbedingungen [↑](#footnote-ref-1)