Ablaufbeschreibung

Wichtig:

Die Verpackung erfolgt durch sach-/fachkundige Mitarbeitende. Herstellerangaben, die Vorgaben der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) sowie die gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ werden beachtet.

Verpackung

semikritische und kritische Medizinprodukte

nach Sichtkontrolle, Pflege und Funktionsprüfung

REINE SEITE (der Aufbereitungseinheit)

| Klarsichtfolie/ Papier-Verpackung |  |
| --- | --- |
| Wie: - Verpackung nur zu ¾ (mind. 3 cm Abstand zwischen Medizinprodukt und Siegelnaht) und vorsichtig befüllen (spitze Materialien mit geeigneter Kappe schützen) - bei Doppelverpackungen immer Papier- auf Papierseite packen, die innere Verpackung dabei nicht umknicken - Beschriftung immer außerhalb des Füllgutraumes auf der Folienseite mit geeignetem sterilisationsfestem Faserschreiber vornehmen - sachgerechtes Verschließen der Verpackung mit dem Siegelgerät entsprechend der Herstellerangaben | Womit: - Klarsichtfolie/ Papier-Verpackung in geeigneter Größe - Siegelgerät |
| Siegelgerät: Routinekontrolle |  |
| Wie: - täglich vor dem ersten Einsatz nach Erreichen der Betriebstemperatur den Seal-Check-Teststreifen durch das Siegelgerät ziehen - Siegelnaht überprüfen: - faltenfrei - ohne Lufteinschlüsse - über die gesamte Breite intakt - Ergebnis dokumentieren Achtung: Bei Abweichungen mit diesem Siegelgerät keine Ver-packungen verschließen und Korrekturmaßnahmen in die Wege leiten. | Womit: Seal-Check-Teststreifen: (Marke/Produkt/Teststreifen hier eintragen) |

Kennzeichnung (Details siehe nächste Seite)

Kennzeichnung

REINE SEITE

| Wie: - Chargenkennzeichnung und Sterilisierdatum - Art des Sterilisationsverfahrens - Prozessindikator - Verfallsdatum/ Sterilgutlagerzeit - ggf. Anzahl der durchgeführten Aufbereitungen bei begrenzten Aufbereitungszyklen - Information zu verpackender Person, z. B. Namenskürzel - Bezeichnung des Verpackungsinhaltes Achtung: Medizinprodukte, die verpackt aber nicht sterilisiert werden (z. B. zum Schutz vor Staub), eindeutig als unsteril kennzeichnen! | Womit: sterilisationsfester Faserschreiber/ Sterilisations-Etiketten: (verwendetes Produkt hier eintragen) |
| --- | --- |

Mitgeltende Dokumente:

Produktinformation/Herstellerangaben zu eingesetzten Instrumenten, Geräten und

Aufbereitungsmaterialien

________________

In Anlehnung an die „Mustervorlage Hygieneplan für die Arztpraxis (Stand 2017)“ des Kompetenzzentrums Hygiene und Medizinprodukte