Ablaufbeschreibung[[1]](#footnote-1)

Wichtig:

Die Verpackung erfolgt durch sach-/fachkundige Mitarbeitende. Herstellerangaben, die Vorgaben der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) sowie die gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ werden beachtet.

**Verpackung**

semikritische und kritische Medizinprodukte

**nach Sichtkontrolle, Pflege und Funktionsprüfung**

**REINE SEITE (der Aufbereitungseinheit)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sterilisationscontainer** | |
| **Wie:**   1. Sterilisationscontainer (Containerwanne und Deckel mit Filtersystem), Siebkorb und verwendete Lagerhilfe vor dem Packen reinigen und desinfizieren 2. Sterilisationscontainer auf Defekte, Verformungen, Materialveränderungen oder sonstige Auffälligkeiten prüfen (ggf. zur Reparatur geben) 3. für die Keimbarriere vor jeder Sterilisation benötigtes und verwendetes Filtersystem nach der Aufbereitung wieder einsetzen 4. beim Packen des Siebkorbes die vorgegebene Reihenfolge und Anzahl der zu richtenden Instrumente anhand einer Packliste oder einer Fotodokumentation beachten (dabei auf die ggf. dokumentierten gekennzeichneten Artikelnummern der Instrumente achten; fehlende oder defekte Instrumente aus dem Vorrat ersetzen) 5. Deckel auf die Containerwanne aufsetzen (ohne Druck) 6. Sterilisationscontainer zum Schutz vor unerlaubtem Öffnen an der dafür vorgesehenen Stelle verplomben 7. Sterilisationscontainer etikettieren | **Womit:**   * Sterilisationscontainer * Siebkorb passend zum Containersystem * Lagerhilfe für den Containerinnenraum (z. B. Silikonmatte, Fixierelement) |

**Kennzeichnung** (Details siehe nächste Seite)

**Kennzeichnung**

**REINE SEITE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wie:**   * Chargenkennzeichnung und Sterilisierdatum * Art des Sterilisationsverfahrens * Prozessindikator * Verfallsdatum/Sterilgutlagerzeit * ggf. Anzahl der durchgeführten Aufbereitungen bei begrenzten Aufbereitungszyklen * Information zu verpackender Person, z. B. Namenskürzel * Bezeichnung des Verpackungsinhaltes | **Womit:**  sterilisationsfester Faserschreiber/ Sterilisations-Etiketten:  *(verwendetes Produkt hier eintragen)* |

Mitgeltende Dokumente:

*Produktinformation/Herstellerangaben zu eingesetzten Instrumenten, Geräten und*

*Aufbereitungsmaterialien*

1. In Anlehnung an die „Mustervorlage Hygieneplan für die Arztpraxis (Stand 2017)“ des Kompetenzzentrums Hygiene und Medizinprodukte [↑](#footnote-ref-1)